天勤生物实验设备招标采购公告

湖北天勤生物科技有限公司实验室设备集中采购 ，潜在投标人在本公告所示联系人处获取招标文件，并于2023年 12 月 5 日  9 点 00 分（北京时间）前递交投标文件。

- 采购需求：

| 包号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 交货时限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | QuantStudio 5实时荧光定量PCR | 套 | 1 | 合同签订之起90天内全部交货并安装调试完毕 | 24个月 | 需要3Q认证 |
| 1. 投标供应商须对所投包内所有产品和数量进行唯一报价，否则视为无效投标。 2. 投标报价应包括所有货物供应、运输、安装调试、技术培训、售后服务、备品备件和伴随服务等价格。 3. 投标供应商必须保证所投产品为全新、未使用过的产品。 |  |  |  |  |  |  |

合同履行期限：合同签订之日起90天内全部交货并安装调试完毕。

- 申请人的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 参加本采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- 法律、行政法规规定的其他条件；

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一包的采购活动；

- 生产型企业的生产场经营地址或者注册登记地址为同一地址的，非国有销售型企业的股东和管理人员（法定代表人、董事、监事）之间存在近亲属、相互占股等关联的，也不得同时参加同一包的采购活动；近亲属指夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或近姻亲关系。

- 本项目特定资质：投标供应商为生产企业的，须提供行业相关许可，投标供应商为经销商的，须提供厂家经销许可或授权。

三、获取招标文件

- 时间：2023年11月 29日至2023年11月 30日（每天上午9:00至12:00，下午13:30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

地点： 湖北天勤生物科技有限公司（地址：湖北省武汉市洪山区药监二路光谷武创院本部大楼(光谷生物城北)15楼）（或湖北天勤生物科技有限公司 (topgenebio.com)网上获取）

四、提交投标文件截止时间

提交投标文件截止时间：2023年 12 月 5 日  9 点 00 分.

五、公告期限

自本公告发布之日起2个工作日。

六、其他补充事宜

我部就以下项目进行国内公开招标，采购资金已全部落实，欢迎符合条件的供应商参加投标。

投标方式：由投标供应商法定代表人或授权代表现场递交投标文件，不接受邮寄等其他方式。

七、开标时间、地点

- 开标时间：2023年_12_月_ 5_日 10 _时_00_分（北京时间）。

- 开标地点： 湖北省武汉市洪山区药监二路光谷武创院本部大楼(光谷生物城北)15楼

八、本采购项目相关信息在湖北天勤生物科技有限公司官网上发布。

九、采购部门联系方式

联 系 人： 杨富田

电    话： 13971091752

QuantStudio 5实时荧光定量PCR系统技术参数

仪器规格

- 热循环系统： 珀耳帖效应系统

- *通道数： 6色激发光滤光片和6色检测光滤光片可自由组合，最多检测21种不同的荧光光谱

- 模块规格：  标准96孔模块；• 快速96孔模块；• 384孔模块可选

- 反应体积： • 标准96孔模式： 10-100 μL； • 384孔模式： 5-20 μL；• 快速96孔模块：10-30 μL；

- *支持耗材： 国际标准96孔 (0.2 mL) 反应板与光学盖膜，0.2 mL八连管，0.2mL单管；国际标准96孔 (0.1 mL) 反应板与光学盖膜，0.1mL八连管，0.1mL单管；

- *温控模块最大变温速率：6.5°C/秒；

- 平均样本变温速率：3.66°C/秒；

- 温控范围： 4°C–99.9°C

- 温度精确度： ±0.25°C

- 温度一致性： ±0.40 °C

- *光学系统：高亮度白光LED光源 (寿命>5年)，6色激发滤光片，6色检测滤光片、CMOS成像

- *VeriFlex精确数码温控模块: 6个独立的精确数码温控区域；

- 支持的荧光染料：FAM™/SYBR™ Green, VIC™/JOE™/HEX™/TET™, ABY™/NED™/TAMRA™/ Cy®3, JUN™/ROX™/Texas Red™, Mustang Purple™/Cy®5/LIZ™, Cy®5.5

- *被动参照染料：软件支持Rox荧光校正去除移液误差

- 数据同时采集：所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差

- 开放的API：开放的应用程序界面（API）允许整合第三方系统，如LIMS（实验室综合管理系统）或定制的自动化平台。可选的符合FDA 21 CFR Part 11法规的模块，以便数据的审查记录。

- 支持自动化机械臂，自动进样装置带有反应板放置架，可提供自动化的反应板进样能力。

- *内置触摸屏电脑： 触摸屏电脑可备份还原超过100次的实验数据；仪器触摸屏提供了一键式的实验方案，可快速地设置多种应用。

已验证性能指标

- 动态范围：10 个对数的线性动态范围

- 检测灵敏度：单拷贝检测/反应体系

- *精密度：最低可分辨1.5倍拷贝数差异

- 运行时间：小于30分钟可完成40个循环反应

软件支持应用

- 基于标准曲线的绝对定量 Standard curve (absolute quantitation)

- 相对标准曲线 Relative standard curve

- 基于比较Ct值的相对定量 Comparative Ct (relative quantitation)

- *免费内置基因表达 (RQ) 相对定量分析功能，可同时分析100块板的实验数据，并用热点图和散点图提供数据质量的快速检查。

- 实时监控基因分型聚类分析：在基因分型实验中，能利用实时荧光定量PCR进程监控器优化基因分型运行程序设这，以确定聚类分析的理想循环。

- 融解曲线分析 Melt curve analysis (as a standalone application)

- 存在/不存在 Presence/Absence (Plus/minus)

- 基于或非基于实时扩增的基因分型 Genotyping (with or without real-time amplification)

- *基于荧光定量PCR的蛋白表达分析功能，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的Non-coding RNA和microRNA分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的基因拷贝数（CNV）分析，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

- *基于荧光定量PCR的肿瘤稀有突变分析，可检测占背景野生型细胞0.1%的微量突变细胞或DNA，并提供同品牌原厂试剂和专门分析软件

软件主要特点

- 设置向导/高级设置/快速启动

- 自动标准曲线建立

- 相对标准曲线

- 基因分型，数据和反应板读取

- 移液反应/反应体系设计

- 导出至 excel, powerpoint, jpeg

- *智能远程支持及智能帮助功能

- 高级分析选项，每孔手动基线设定

- 产品查询

包括参数：检测样本量的96孔通道；反应体积为0.2 mL模块；染料和荧光检测通道：FAM/SYBR Green、VIC/JOE/HEX/TET，ABY/NED/TAMRA/CY3，JUN，ROX/TEXAS RED，Mustang Purple，Cy5/LIZ，Cy5.5；激发光源为高亮度白光半导体光源；光学检测包括6种激发滤光片和6中发射滤光片（21种荧光组合）；激发光源450~680 nm；检测光源500~730 nm；多重分析6个靶点、运行时间小于30分钟，支持fast模式；检测灵敏度1 cp；要求带审计追踪功能；厂家带3Q验证服务。